上海三申YM75FG不锈钢立式电热蒸汽灭菌器高压灭菌锅医用消毒锅75升（已停产）
该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。
容积：75L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：室温+5℃～126℃
控温精度：±0.5℃


    性能特点：


    不锈钢材质制成，经久耐用；


    轻启翻盖结构，上盖自动弹起，轻松省力省空间；


    控制面板的斜面设计，便于观察操作；


    微电脑程序控制灭菌程序中的排放冷空气、加热、保温计时和泄压方法；


    LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态；


    电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数，可以防止冲温，控温精度达到±0.5℃以内；

低水位控制功能，水位不足自动停止加热并有指示提示；
具有干燥功能，可以改善布包表面的潮湿程度；

    温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警；


    超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽，保护设备；


    灭菌器腔内有压力不能开盖的安全措施；


    盖子未关闭到位，不加热；并有LED灯指示；


    器内压力的安全状态有LED灯指示；


    低水位控制功能，水位不足自动停止加热并有指示提示；


    灭菌效果可靠；


    放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢；


    带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便；


    浸入式电加热管，热效率高。


    本产品属于简单压力容器，按规定无需办理使用证即可使用。


    技术参数

	
                    型号
                
	
                    YM50FG
                
	
                    YM75FG
                

	
                    容积（L）
                
	
                    50
                
	
                    75
                

	
                    功率(Kw)
                
	
                    3
                
	
                    3
                

	
                    工作电源
                
	
                    AC220V/50HZ
                

	
                    冷却水压(Mpa)
                
	
                    ≥0.2
                

	
                    工作温度(℃)
                
	
                    室温+5～126 自选
                

	
                    保温时间
                
	
                    1～99.59min/h
                

	
                    控温精度(℃)
                
	
                    ±0.5
                

	
                    器内温差（℃）
                
	
                    ＜2
                

	
                    温度波动值（℃）
                
	
                    ±0.5
                

	
                    使用介质
                
	
                    蒸馏水或纯净水
                

	
                    网篮尺寸（cm）/个数
                
	
                    Ф38×18/2
                
	
                    Ф38×25/2
                

	
                    外形尺寸(cm)
                
	
                    70×51×82
                
	
                    70×51×93
                

	
                    包装尺寸(cm)
                
	
                    77×65×96
                
	
                    77×65×106
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