# 上海三申YM75FG不锈钢立式电热蒸汽灭菌器高压灭菌锅医用消毒锅75升（已停产）

该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。

容积：75L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：室温+5℃～126℃
控温精度：±0.5℃

### 性能特点：

不锈钢材质制成，经久耐用；

轻启翻盖结构，上盖自动弹起，轻松省力省空间；

控制面板的斜面设计，便于观察操作；

微电脑程序控制灭菌程序中的排放冷空气、加热、保温计时和泄压方法；

LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态；

电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数，可以防止冲温，控温精度达到±0.5℃以内；

低水位控制功能，水位不足自动停止加热并有指示提示；

具有干燥功能，可以改善布包表面的潮湿程度；

温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警；

超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽，保护设备；

灭菌器腔内有压力不能开盖的安全措施；

盖子未关闭到位，不加热；并有LED灯指示；

器内压力的安全状态有LED灯指示；

低水位控制功能，水位不足自动停止加热并有指示提示；

灭菌效果可靠；

放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢；

带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便；

浸入式电加热管，热效率高。

本产品属于简单压力容器，按规定无需办理使用证即可使用。

### 技术参数

| 型号 | YM50FG | YM75FG |
| --- | --- | --- |
| 容积（L） | 50 | 75 |
| 功率(Kw) | 3 | 3 |
| 工作电源 | AC220V/50HZ |  |
| 冷却水压(Mpa) | ≥0.2 |  |
| 工作温度(℃) | 室温+5～126 自选 |  |
| 保温时间 | 1～99.59min/h |  |
| 控温精度(℃) | ±0.5 |  |
| 器内温差（℃） | ＜2 |  |
| 温度波动值（℃） | ±0.5 |  |
| 使用介质 | 蒸馏水或纯净水 |  |
| 网篮尺寸（cm）/个数 | Ф38×18/2 | Ф38×25/2 |
| 外形尺寸(cm) | 70×51×82 | 70×51×93 |
| 包装尺寸(cm) | 77×65×96 | 77×65×106 |

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com