上海三申立式电热蒸汽灭菌器YM50FN 50L 压力蒸汽灭菌锅（已停产）
该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。
容积：50L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：室温+5℃～126℃
控温精度：±0.5℃














产品型号：YM50FN/YM75FN
性能特点:

	不锈钢材质制成，经久耐用；

	轻启翻盖结构，上盖自动弹起，轻松省力；

	控制面板的斜面设计，便于观察操作；

	微电脑程序控制灭菌程序中的排放冷空气、加热、保温计时和泄压方法；

	LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态；

	电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数，可以防止冲温，控温精度达到±0.5℃以内；

	低水位控制功能，水位不足自动停止加热并有指示提示；

	具有"内循环"功能，无蒸汽释放到室内；

	温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警；

	超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽，保护设备；

	灭菌器腔内有压力不能开盖的安全措施；

	盖子未关闭到位，不加热；并有LED灯指示；

	器内压力的安全状态有LED灯指示；

	低水位控制功能，水位不足自动停止加热并有指示提示；

	灭菌效果可靠；

	放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢；

	带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便；

	浸入式电加热管，热效率高。


	


	
主要技术参数

	
	
						型号
	
						工作电源
	
						功率(kW)
	
						冷却水压（MPa)
	
						工作温度(℃)
	
						保温时间
	
						器内温差（℃）
	
						温度波动值（℃）
	
						容积
	
						使用介质
	
						网篮尺寸(cm)个数
	
						外形尺寸(cm)
	
						包装尺寸（木）(cm)

	
						YM50FN
	
						～220V/50Hz
	
						3
	
						≥0.2
	
						室温+5～126  自选
	
						1～99.59min/h
	
						＜2
	
						±0.5
	
						50
	
						蒸馏水或纯净水
	
						Ø38×18/2
	
						70×51×82
	
						77×65×96

	
						YM75FN
	
						75
	
						Ø38×25/2
	
						70×51×93
	
						77×65×106

						 






产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com
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