YM75LII高压灭菌锅立式压力灭菌器
容积：75L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：105～136℃
保温时间：≤999min

    性能特点:


    S30408不锈钢材质,径向自胀式硅胶密封圈;


    拨杆弹盖结构，开盖自动弹起，上盖有耐高温防烫保护结构;


    控制显示面板置于翻盖上面,便于操作观察；

微电脑程序控制灭菌过程中的加热、保温计时、多种自定义程序供选择使用;

    LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态;


    压力表同时显示桶内压力和温度;


    电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数、防止冲温，温控精度达到±0.5℃以内;


    压力安全联锁装置,有压状态下上盖无法打开;

低水位控制功能，水位不足自动补水，补水完毕自动恢复加热;

    温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警;


    灭菌器压力容器设计压力0.25Mpa、工作压力0.23Mpa,安全阀泄放压力0.24Mpa;

工作温度可在105-136℃范围内任意设置;

    内设TT/PT温度、压力测试验证接;


    带刹车的万向脚轮，移位轻捷，定向方便;


    灾菌结束蜂鸣器提示功能;


    本产品属于简单压力容器,按规定无需办理使用证即可使用。


    技术参数

	
                    型号
                
	
                    YM30LII
                
	
                    YM50LII
                
	
                    YM75LII
                
	
                    YM100LII
                

	
                    容积（L）
                
	
                    30
                
	
                    50
                
	
                    75
                
	
                    100
                

	
                    功率(Kw)
                
	
                    3
                
	
                    3
                
	
                    3
                
	
                    3.8
                

	
                    工作电源
                
	
                    AC220V/50HZ
                

	
                    补水水压(Mpa)
                
	
                    ≥0.2
                

	
                    工作温度(℃)
                
	
                    105-136
                

	
                    保温时间
                
	
                    ≤999min
                

	
                    控温精度(℃)
                
	
                    ±0.5
                

	
                    网篮尺寸（cm）/个数
                
	
                    Ф38×30
                
	
                    Ф38×18/2
                
	
                    Ф38×25/2
                
	
                    Ф38×18/3
                

	
                    外形尺寸(cm)
                
	
                    70×51×73
                
	
                    70×51×82
                
	
                    70×51×93
                
	
                    70×51×104
                

	
                    包装尺寸(cm)
                
	
                    73×61×90
                
	
                    73×61×100
                
	
                    73×61×110
                
	
                    73×61×1290
                

	
                    毛重(kg)
                
	
                    85
                
	
                    100
                
	
                    110
                
	
                    115
                

	
                    净重(kg)
                
	
                    70
                
	
                    75
                
	
                    85
                
	
                    95
                



产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com
